PCI智能绝缘电阻测试仪 使 用 说 明 书 上海康登电气科技有限公司

目  录

一、产品简介	- 2 -

二、主要技术指标	- 2 -

三、仪器面板介绍	- 4 -

四、操作流程	- 4 -

五、测试前注意事项	- 6-

六、测试界面	-7-

七、电池的使用与维护	- 8-

八、注意事项	- 8-

九、仪器成套性	- 9 -

十、产品售后服务保证	- 9 -

在使用本仪器前，请仔细阅读使用说明书，保证安全是用户的职责。

一、产品简介

绝缘电阻测试仪可广泛应用于变电站、发电厂的设备检修，对高压电器设备如：变压器、电抗器、电容器、断路器等进行绝缘电阻、吸收比、极化指数的测量。

产品特点：

1、仪器具有自动校准功能，在待机界面长按 停止 键，按信息提示操作即可校准完毕。当测试精度不够准确时可使用该项。【必须按提示操作】

2、绝缘电阻测试仪采用8位单片机控制，全中文操作界面，可自动完成吸收比(DAR)、极化指数(PI)的测量；具有耐压测试、快速测试等功能选项。

3、输出功率大，短路电流大于5mA，即负载的充电电流为5mA。

4、采用新型电路设计，引入数字滤波技术，抗干扰能力强、适用于复杂高压现场测量。

5、电磁兼容设计，抗冲击能力强、安规塑壳、携带方便。

6、内置大容量 2600mAh可充电锂电池组。智能化充电电路，电池使用寿命长。

7、具有短路、过载、放电等故障保护功能，并以声响和文字信息提醒用户。

二、主要技术指标

1、各种型号主要输出电压和电流参数

| 仪器型号 | 短路电流 | 输出电压 |
| --- | --- | --- |
| PCI | 5mA | 500V、1000V、2500V、5000V |

2、具有自动吸收比（DAR）、极化指数（PI）、快速测试和绝缘测试选项。

3、具有测试完毕自动放电功能，放电速度快，1μF时放电至60V时间小于5秒。

4、具有短路、过载、过流、电池欠电灯保护功能，并有故障提示信息和声音提醒。

5、仪器待机时间10分钟自动关机。

6、工作条件： 环境温度：-10℃~40℃ ；相对湿度：20%~90%RH；海拔小于3000米。

7、储存环境：-10℃~50℃;相对湿度<90%RH。

8、直流电源  锂电池组：2600mAh。交流电源（充电器）：输入140V~240V  50Hz，输出16.8VDC1A(2A)。

9、外型尺寸：285mm×247mm×120mm  重量：2200g

10、电压显示误差：±5%±3dgt  (25℃)。

11、绝缘电阻测量范围和基本误差 (25℃)。

| 500V | 1MΩ～100GΩ |
| --- | --- |
|  | 精度 | ±5%rdg. ±5dgt. (1 MΩ～10GΩ ) |
|  |  | ±20%rdg. ±5dgt. (10 GΩ～100GΩ ) |
| 1000V | 2MΩ～200GΩ |
|  | 精度 | ±5%rdg. ±5dgt. (2 MΩ～20GΩ ) |
|  |  | ±20%rdg. ±5dgt. (20 GΩ～200GΩ) |
| 2500V | 5MΩ～500GΩ |
|  | 精度 | ±5%rdg. ±5dgt. (5 MΩ～50 GΩ) |
|  |  | ±20%rdg. ±5dgt. (50 GΩ～250GΩ) |
|  |  | ±30%rdg. ±5dgt. (250 GΩ～500GΩ ) |
| 5000V | 10MΩ～1000GΩ |
|  | 精度 | ±5%rdg. ±5dgt. (10 MΩ～100GΩ ) |
|  |  | ±20%rdg. ±5dgt. (100 GΩ～500GΩ ) |
|  |  | ±30%rdg. ±5dgt. (500 GΩ～1000GΩ) |

注：理论上各电压档位的电阻测量范围均从下限值至0均能测量，只不过显示输出电压均有不同程度的跌落，但测量结果精确度不变。

12、本仪器采用传统的流比计法测量绝缘电阻，并结合AD电路进行数字化计算，实现直接测量及计算功能。下图为简要测量原理图。

三、仪器面板介绍

1、线路端钮接线柱“L”：由高压电缆引至被测试品处，例如接至发电机绕组、避雷器等处。

2、屏蔽端钮接线柱“G”接至设备低压屏蔽端处。

3、接地端钮接线柱“E”：接至被测试品的地端，例如设备外壳，变压器铁芯，仪器安全接地端。

4、键盘：项目键：用于吸收比、极化指数和快速点测绝缘的选择。

电压键：A、用于选择输出电压。

B、测试中显示吸收比、极化指数和1分钟到10分钟的电阻值。

启动键：按下启动开始测试。

停止键：按下停止测试、关闭高压。

5、电源总开关。

6、温湿度传感器（部分型号有）。

7、充电：充电器专用插孔DC-2.1mm。

8、显示屏：128*64点阵黄绿色背光显示屏。

四、操作流程

1、准备及接线：

测试前仪器应在关机状态，被测试品应脱离供电；并经人工放电，确认安全后，方可实施接线。

L端钮：接至被测设备，如变压器线圈、电缆芯线等。

G端钮：接至屏蔽部件。

E端钮：接至被测设备的地端，既设备外壳、变压器铁芯等接地端。

注意：高压线一端为三跟红绿黑引出线，测试时分别接仪器面板上的三端子：红----L；    绿---G；   黑----E。

为确保您和设备的安全，请您务必检查接地线的可靠性。

2、使用说明

开机: 按住红色电源开关,显示屏亮后放开,如果按的时间太长(>3秒),仪器会自动关闭。（如果电池电量比较低，则按的时间要长点，连续的开关机，中间间隔要大于20秒钟，否则无法正常开机。

关机: 按住红色电源开关,有声音提示,声音消失后,放开电源开关即可,如果没有关闭,按的时间达到4秒以上也可自动关闭。

      - 仪器开机显示。

欢迎使用 正在自检

图1

如果电池电量低，仪器将以声响提示并显示提示信息：“电量不足，请充满电后再使用。”提示信息显示10秒后自动关机。

B、之后显示选择菜单，可根据测试要求进行选择。

电压: 500V 项目: 吸收比

图2

按【项目】键，在项目处选择并显示：吸收比、极化指数、快速测试、绝缘测试四种测 试方式。

按【电压】键，可在电压处选择并显示：500V、1000V 、2500V、5000V四档输出高压。

3、四种测试项目的功能与区别：

吸 收 比： 用于专项吸收比测量。测试时间到达60秒后关闭高压，显示吸收比15秒和60秒的电阻值，按电压键可查看。

极化指数： 用于专项极化指数测量并可对吸收比进行动态显示，特别适用于大型主变实验；测试时间到达10分钟后关闭高压。测试过程中时间到达60秒钟，显示吸收比15秒和60秒的电阻值；测试时间到达10分钟后，自动关闭高压，显示极化指数、吸收比的各项参数。按电压键可轮流显示。

快速测试：（在测试纯电阻或进行检验时建议使用该选项）

专用于非容性试品的快速测量。测试速度快，只显示电阻值和输出电压值。

绝缘测试： 可连续测量，特别适用于大型主变故障判断，可动态显示R15S、R60S的阻值；测试时间到达60秒后，每一分钟自动记录测试值，按电压键可轮流显示吸收比，每一分钟的测试值。

五、测试前注意事项

1、如果电池电量低，对使用2500或5000V测试小阻值或电容试品时，有可能出现自动关机的现象。

2、在选择常规、吸收比、极化指数项目测试时，测试线必须先接好，否则测试数据不准确，或吸收比和极化指数不合格。

3、在重复测试容性试品时，必须把被测试品短接放电5分钟以上，特别是当前测试电压比之前的测试电压低时，放电的时间要延长，否则测试的电阻值比实际值大很多，失去可比性。

六、测试界面

1、以测试电压为5000V，测试项目为：极化指数 为例。按‘启动’键后显示如下界面：

阻值: 20.5 G Ω 电压: 5008 V

10:00

图3

R15S: 10.5 G Ω R60S: 15.5 G Ω R10M: 90.5 G Ω IR=1.47 PI=5.83

测试中自动记录15秒(R15S),60秒(R60S),（2、3、4、5、6、7、8、9、10）分钟的电阻值，分别表示为：R2M、R3M、R4M、R5M、R6M、R7M、R8M、R9M、R10M。并自动计算吸收比（DAR）和极化指数（PI）的值；按‘电压’键可轮流显示如下界面：（假设测试时间到10分钟）

图4

再按‘电压’键则显示如下图5

R2M : 20.9 G Ω R3M : 30.7 G Ω R4M : 38.5 G Ω R5M : 46.5 G Ω

图5

再按‘电压’键则显示如下图6

R6M : 56.9 G Ω R7M : 68.7 G Ω R8M : 84.5 G Ω R9M : 90.5 G Ω

图6

再按【电压】键则返回测试界面如图3测试完毕后，电压显示为放电电压，按【停止】键返回选择界面如图2。

七、电池的使用与维护（特别注意）

1、出厂时电池都充满电，如果您长时间不使用仪器，至少半年进行一次充放电过程。

2、电池没有电时可随时充电，完全没有电时充电时间需要4小时左右。

3、如果电池充满电后，再使用的时间很短，则应该更换电池。

4、电池没有电后，如果需要应急使用，插上充电器可应急使用。

5、充电完成后，必须拔掉充电器，重新启动方可使用。

6、购买的仪器如果长时间没有使用，请充电后再使用。

八、注意事项

1、为确保人身及设备的安全，仪器接地及测试完毕后放电问题，在此反复提醒用户注意。

2、仪器内虽有高压泄放回路，为了保证安全，仪器退出工作状态后，在拆除接线前，仍必须人工放电，确保被测试品放电完毕安全后，方可实施拆线操作。

3、测试接线前，请确认仪器未进入工作状态，被试测品应脱离供电，并经人工放电，证明安全后，方可实施接线操作。

- 仪器在测量时，接线柱两端有直流高压输出，应注意安全，防止触电。

5、仪器携带至现场使用前，应充足电池能量，一般短时充电可应急使用，但为了延续电池使用的寿命，建议充满电再使用。

6、测试现场空气湿度大时，或被测试品表面污秽时可将屏蔽端“G”接于被试测品表面层（护环）上，以防止因表面漏电而引起的测量误差。

7、当仪器显示屏上电池符号内无黑色条且仪器显示屏有缺电显示，并伴有声音提示  时，表明内部电池能量不足，为了延长电池寿命，请停止仪表使用，进行充电操作。

- 仪器应存放于室温-10℃~50℃;相对湿度20%-90%RH，空气中不含有腐蚀性气体和有害物质的场所。

- 仪器成套性

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电阻测试仪 | 1 |
| 2 | 铝合金箱 | 1 |
| 3 | 专用测试导线 | 3 |
| 4 | 专用充电器 | 1 |
| 5 | 产品说明书 | 1 |
| 6 | 检验报告 | 1 |
| 7 | 合格证 | 1 |

十、产品售后服务保证

1、正常使用免费保修一年，终身维护。

2、24小时响应采取备机更换，现场服务或返厂处理等措施，确保用户正常使用。