BZ3型直流标准电阻

使

用

说

明

书

- 概述

BZ3型直流标准电阻器（简称电阻）是根据中华人民共和国专业标准ZBY162-83《实验室直流电阻器》设计制造的，完全达到了《I.E.C STANDARD First edition(1974-477)Laboratory D.C.Resistors》标准。

BZ3型直流标准电阻器系供工矿、学校、科研和计量单位作直流电阻标准之用。

电阻选用精密锰基合金作材料，采用全密封（除0.001Ω，0.01Ω外）结构,保证了电阻长期稳定性,温度系数小的特点。

- 主要技术参数

1、准确度等级：0.01级；

2、BZ3型直流标准电阻器的额定值分别为：

0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1000Ω、10000Ω、100000Ω九种单值；

3、电阻器在变压器油中工作时参考功率为0.1W，标称使用功率为0.5W；

4、电阻器电路与外壳之间的绝缘在参考条件下能耐受频率50赫兹2000伏一分钟的耐压试验；

5、电阻器电路与外面之间的绝缘电阻在参考条件下，标称值105欧的不小于108兆欧；标称值104欧的不小于104兆欧；标称值103欧及以下的规格不低于103兆欧。

6、重量（套）：不超过5Kg；

7、外形尺寸：直径φ107mm×高125mm

三、结构

1、为获得良好的散热效果，电阻器大多采用双金属壳体结构；0.001Ω、0.01Ω两种为单金属壳体结构。

2、电阻器系经挑选过的锰铜合金材料制造。

- 注意事项：

1、电阻器在使用中，不应超过规定的参考功率额定值。

2、电阻器应存放在15～30℃及相对湿度不高于80%、没有有害气体的室内。

3、电阻器应避免剧烈振动

- 附则：

1、与产品一起提供的文件有：

a、装箱单

b、合格证明书

c、使用说明书

2、在用户遵守使用和贮存规则并确保封印完好的条件下，从交货检定日起一年内，因制造质量不良而发生损坏或质量掼标低于规定标准，本厂附则免费修理或更换。